Прибор для определения содержания влаги в твердых и жидких материалах "ВАД-40М"

Государственный реестр РФ № 22051-01

Назначение: прибор предназначен для экспрессного неразрушающего измерения содержания воды в различных твердых и жидких материалах в пищевой, фармацевтической, нефтехимической промышленности, в строительстве и т.д.

Одновременно ВАД-40М является высокоточным измерителем температуры в диапазоне 0-100°C.

Прибор отличается малыми габаритами и весом, прост и удобен в эксплуатации (влагосодержание и температура объекта индицируются на жидкокристаллическом дисплее непосредственно в % и градусах Цельсия), допускает питание от сети переменного тока или от встроенных аккумуляторов. При этом измерительный диапазон может быть подстроен под соответствующий материал с помощью простой процедуры. Микропроцессорное устройство прибора позволяет сохранять в памяти данные об измеряемом объекте, автоматически корректировать результаты измерения содержания воды в зависимости от температуры и усреднять их.

ВАД-40М допускает проведение измерений влагосодержания без высушивания, взвешивания, измерения объема.

Универсальность применения обеспечивается с помощью датчиков различных типов (насыпных, наливных, погружных и проточных).

Принцип действия: измерение электрической емкости вещества (диэлектрической проницаемости)

Объектами определения влаги могут быть:

- продукты питания в виде порошков (сахар, мука, чай, кофе, пищевые концентраты);

- кондитерские и выпечные изделия (хлеб, печенье, тесто);

- зерновые продукты (пшеница, рожь и т.п., овощи, фрукты);

- компоненты лекарственных форм (порошки);

- технологические материалы (гранулированные полимеры), строительные материалы (песок, цемент);

- минеральные удобрения.

- нефтепродукты

Применение: контроль производственных технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Технические характеристики:

Погрешность измерения влажности на уровне 10% не превышает 0.5%

Погрешность измерения температуры не превышает 0.5°С

Время измерения 0.5 сек

Размеры измерительного устройства (без датчика) 100х190х70 мм

Масса прибора без датчика, не более 0.5 кг

Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более 3 ВА

Потребляемая мощность от встроенного источника (4 аккумулятора) тока, не более 1 ВА

Измеритель является инструментальным обеспечением ГОСТ 14203:

"НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ"

По классификации ГОСТ 14203: измеритель с быстрой подстройкой на сорт нефти и нефтепродукта или "всесортный", класс точности 2.5 (высший), с температурной компенсацией, микропроцессором и программным обеспечением.

Объекты определения воды: нефть, светлые нефтепродуктов - бензин, керосин, дизельное топливо, турбинные, трансформаторные, индустриальные масла и пр., мазуты всех марок, гудрон и т.д.

Комплексное аппаратурное и методическое выполнение измерения:

- диэлькометр с развитым программным обеспечением;

- аппаратура для быстрой пробоподготовки;

- аппаратура и экспресс-методика приготовления "сухих" матриц и аттестованных смесей - для калибровки, защищенная авторским свидетельством и содержащая "ноу-хау".

- простой и быстрый процесс измерения:

- легко реализуется "всесортная" методика измерения с автоматическим учетом вклада основы;

- автоматическая температурная компенсация (параллельное измерение температуры);

- облегчены серийные измерения.

Диапазоны:

• 0.0001 - 0.1 % об. с погрешностью 10 % отн. (анализ "следов воды");

• 0 - 1 % об. с погрешностью 0.05 % об. (топ-версия);

• 0 - 3 % об. с погрешностью 0.1 % об. (товарная версия);

• 0 - 15 % об. с погрешностью 0.5 % об. (технологический экспресс-контроль);

• 0 - 99 % об. с погрешностью 2.5 % об. (технологический экспресс-контроль).

Прибор обеспечивает:

- измерение влагосодержания в диапазоне от 0 до 99%;

- измерение температуры в диапазоне от 0 до 100°С;

- отображение информации на цифровом индикаторе;

- градуировку прибора изготовителем или пользователем по конкретным материалам;

- хранение градуировочных кривых в ЭНОЗУ прибора; возможность связи с ЭВМ по стандарту RS-232 (по дополнительному заказу).