| Измеритель влажности кормовых материалов Фауна - ВЛК Измеритель влажности кормовых материалов «Фауна-ВЛК» представляет собой влагомер, предназначенный для измерения влажности растительной массы: тимофеевки луговой, ежи сборной, смеси злаковых трав, клевера, люцерны, кукурузы, ячменя, озимой ржи, овса, гороха, а также зерна: пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха, рапса в полевых условиях при уборке, сушке, переработке и при размещении для хранения и в процессе хранения, когда необходим экспресс-анализ влажности. Влагомер может применяться для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ). |
| --- |
| Основные технические характеристики |
|  | 1. Разрешающая способность - 0,1%. 2. Диапазон измерений влажности: сена - от 14 до 40 %. зеленой массы - от 40 до 70 % фуражного зерна - от 10 до 40 % 3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности: сена - ± 2,5 %. зеленой массы - ± 3,5 %. фуражного зерна - ± 1,5 %. 4. Ручная коррекция показаний влажности - ± 4,0 %. 5. Время единичного измерения (без учета пробоподготовки) - 10 с. 6. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40 °С. 7. Электропитание: батарея 9 В; 8. Автоматическое усреднение последовательных результатов измерений - от 2 до 5. 9. Диапазон наблюдений (контроля) температуры влагомера - от 5 до 40 °С. 10. Габаритные размеры - 191 х 104 х 56 мм. 11. Масса - 330 г. 12. Гарантия - 18 месяцев. |